项目技术要求

1.提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET）；

2.投标人必须提供该球管制造商授权书及本项目授权书；

3.阳极热容量：5.0MJ；

4.管套热容量要求不小于7.7MJ；

5.焦点数量：≥两个；

6.焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm；

7.焦点功率要求最大≥72KW；

8.120KV时最大毫安输出不低于600mA；

9.管套出线窗口FOV（Field of View）尺寸：40mm；

10.支持0.35秒每圈的高速旋转；

11.球管拥有ASiR芯片，并提供接口，以支持小宝石CT的ASiR技术；

12.球管最大额定电压≥140KV；

13.阳极靶面角度：7度；

14.投标人在我省有长期稳定的服务机构；

15.省内服务机构需配备有至少两名全职的、原CT厂家认证的工程师，需提供厂家颁发的有效资质证明；

16.投标人需提供厂家CT整机的维修资质；

17.提供经年检有效地营业执照；

18.投标人需提供厂家医疗器械维修ISO9001及ISO13485认证证书；

19.球管质保期为1年或检查病例1万人/次。