1.便携式心电图机  1台

1.≥7吋彩色屏，倾斜角设计，方便观察

2.便排式提手设计,内置大容量锋电池，支持交直流两用方便多场景应用，高精度数字滤波技术，保证波形准确;

3.数字式滤波器，支持交流、基线漂移、肌电及低通滤波器，最大程度减少波形干扰

4.24bit A/D转换，信号快速稳定，微强信号检测，精准波形显示

5.耐极化电压高达900mV，共模抑制比≥140dB，抗干扰能力强

6.具备信号质量检测功能，提示导联是否有噪音和干扰，指导医生更好的采集波形

7.便捷的操作分析，并选择需要的时间段进行打印。

8.全键盘设计，支持五笔和拼音输入法，直接功能键和标准键盘。

9.可靠的心电算法：通过欧洲CSE数据库测试的SEMIP心电自动分析算法，测量值准确

10.内置存储器存储≥800例心电图数据文件，可回放打印

11.病历管理功能，进行查询、预览、修改、传输、打印

12.长时间波形冻结功能，可对所需区间的波形进行更好的观察、分析，并选择需要的时间段进行打印。

14.支持实时采样、触发采购和周期采样模式

15.支持心律失常延时打印

16.支持R-R间期检测，可将R-R趋势测量报告连同心电波形一起给出

17.具备周期记录模式，适合二阶梯运动负荷试验和用药后心电图检查

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。

2.负压担架  2台

1.展开尺寸≥（L×D×H）：1900mm×560mm×500mm；

2.内部电源：DC 12V；

3.换气量：≥50L/min；

4.负压值：≥15Pa（2min内）；

5.洁净度：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率≥99.99%；

6.噪音等级：≤65dB（A）；

7.充电时间：约12h；

8.放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）时间≥4个小时；

9.报警：低压力和低电量报警；

10.使用人数：1人；

11.负压隔离舱舱体材质为高质量耐用无污染释放的高强度透明材料制作而成，舱体四周使用防水密封的拉链进行密封；

12.负压隔离舱舱体由5个支撑杆支撑为拱形，配备2个输氧口，为病员输液和输氧气；配置10个操作口，套上一次性手套便于对舱内病人进行护理；

13.需配担架一块使用，便于对病员进行移动；

14.选配担架的情况下承重可达150Kg；

15.配置8根长铝杆和4根短铝杆支撑舱体，防止舱体晃动塌陷，保持负压稳定；

16.舱体配置飞机式安全带，强度高；

17.舱体配置≥3个高效过滤器（滤毒罐）；

18.质保2年，2小时响应，24小时到场；

19.设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

3.封口机  1台

1主要特性：

1.1、≥4.3”(95×55mm)彩色液晶屏显示，轻触式按键，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；

1.2设备可与电脑连接实现信息传递，通过该机配带的专用程序对打印内容进行调整或更改；

1.3微电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置；

1.4自带封口机封口温度、封口压力和封口速度等系统性能测试功能；

1.5可连接扫描枪（选配），实现条码扫描信息输入；

1.6高速升温设计，室温~180℃升温只需40秒；

1.7辅助降温设计，设计有与温度设置联动的排风降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间；

1.8采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要；

1.9自动节能待机，待机时间可调，智能待机恢复，快速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗；先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。

2 技术参数：

2.1封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测。

2.2封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；

2.3封口留边0~35mm可调；外壳材料：碳钢喷塑

2.4电源：220V 50Hz  最大功率：≤500W  设备尺寸：≤560×260×220（mm）  重量：≤18kg

3打印系统功能：

3.1中文、符号、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的有效期、批次、使用科室名称、操作者姓名或标号、锅号、锅次等各种打印要求；灭菌日期、失效期限、批次代码可调整，并实现汉字设置和打印功能； 灭菌日期、失效期限可以根据设置自动进行调整，不需手动调整每月天数；可通过USB口连接电脑，通过该机配带的专用程序设置打印内容：如：消毒锅号、锅次、操作者、科室等；电脑设置下传后可脱离电脑打印更改后事项；

3.2内置一台打印机，可以设置打印事项、调整打印内容；

3.3故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示。

3.4打印字体宽窄可调，方便将更多的内容打印到相对窄的纸袋上；

3.5打印功能可关闭也可按需要关闭某条目；

3.6打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋；纸袋宽度不足时报告提醒；自动节能待机;

3.7待机时间可调，智能待机恢复，快速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗；先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

4.转运呼吸机  1台

1.气动电控型；

2.屏幕≥2 英寸TFT彩屏；

3.呼吸模式：IPPV、A/C等；

4.CPR功能：心肺复苏指导和自动通气；

5.吸呼比:  1:1.67；

6.氧气浓度：60%和100%，2档可调；

7.每分钟呼吸流量（MV）：3～20L/min可调，8档可调；

8.呼吸频率：5～40bpm，10档可调；

9.监测指标：窒息报警，电池电量，气源压力等；

10.显示屏可显示电池状态、实时气道压力、平均气道压力、峰值气道压力等状态；

11.可选配一体化负压吸痰、面罩供氧功能；

12.配备专用急救包转运平台，可手提、单肩背，包可直接固定于急救车或担架床上；

13.质保2年，2小时响应，24小时到场；

14.设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

5.雾化吸入器  5台

1.产品组成：雾化器由主机、送气管、雾化装置、咬嘴、吸入面罩组成；

2.工作压力：60KPa～150KPa；

3.最大压力：≥260Kpa；

4.连续工作时间：≥4h；

5.工作噪音：≤65dB（A）；

6.雾粒等效体积粒径分布：直径1um～5um雾粒所占比大于（修改为＞）60%；

7.残留液量：≤0.8ml；

8.气体流量：≥7.5L/min；

9.工作流量：≥3.5L/min；

10.喷雾速率：≥0.35 ml/min；

11.雾化药杯最大溶液承载量：≥8ml；

12.质保2年，2小时响应，24小时到场；

13.设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。