附件

22.游离血红蛋白检测仪  1台

1 主要技术参数

1.1 光源：LED灯，寿命≥20000小时。

1.2 波长：340nm～800nm，配置≥9个滤光片孔位。标配（340nm、405nm、492nm、546nm、600nm、653nm）其它孔位可选配相应波长滤光片。

1.3 分析方法：至少具有动态法，两点法、终点法等分析方法。

1.4 比色方式：分立式比色，使用一次性比色杯，支持重复检测。

1.5 样品孔位：内置独立样品孔位≥7个。

1.6 交叉污染：无交叉污染。

1.7 杂散光（Abs）：在340nm波长下，吸光度不小于2.3。

1.8 分析仪稳定性（零点漂移）：在340nm处，20分钟内,蒸馏水吸光度的变化≤0.005。

1.9 波长准确度与重复性：准确度偏倚：不超过±2nm,半宽度：不超过12nm重复性：分析仪重复测量的变异系数(CV) ≤1.0％。

1.1 吸光度线性：0.2～≤0.5，线性偏倚±5%；＞0.5～≤1.0线性偏倚±4%；＞1.0～≤1.8线性偏倚±2%。

1.11 数据处理：条码扫描、显示、储存、传输、打印功能。

1.12 恒温系统：工作区具备37℃电子恒温，实时显示温度。

1.13 测量范围：0.3～30.0g/L。

1.14 采样体积：≤20μl。

2 用途

2.1 用于定量测定血浆和血清样本，水溶液或储存或库存的红细胞中的低水平血红蛋白。

2.2 电源：220±10%V AC，50/60Hz；重量：≤8.0kg。

2.3 操作方便。