附件

1.血红蛋白分析仪  2台

1.测试原理：反射光度法。

2.测试速度：≤20秒。

3.显示结果：Hb、HCT。

4.使用试剂：血红蛋白试纸条。

5.测试范围：45g/l～256g/l。

6.显示（单位制） g/dL、g/L、mmol/L。

7.存储功能:自动储存和更新≥1000个样品数据。

8.校正功能：Code Chip。

9.供电电源:市场常售电池(7号电池)。

10.使用环境:10～40℃，相对湿度≤90%。

11.标本类型:毛细血管血或静脉血。

12.加样量:10μL。

13.精密度:Hb 45g/L-100g/L范围内，标准偏差（SD）应≤ 8g/L；Hb100g/L～256g/L范围内，变异系数（CV）应≤3%。

14.准确度: Hb 45g/L～100g/L范围内，偏差应在±10g/L范围内Hb 100g/L～256g/L范围内，相对偏差应在±4%。

专机专用设备与耗材价值占比情况

开展一类项目：

血红蛋白分析仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 6 年，该设备主要用于开展 献血员初筛 项目，每年开展治疗 7000 人次(年用量 7000 人份，试剂耗材预算金额 3 元/人次（试剂耗材预算金额 3 元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为： 12.6 万元/台。

2.全自动血细胞分析仪  1台

1.检测原理：检测原理先进，多角度激光散射结合细胞化学染色技术，独立嗜碱性粒细胞检测通道。

2.检测通道：具有独立的DIFF检测通道和独立的嗜碱性粒细胞检测通道。

3.报告参数：可报告参数≥25项。

4.用血量：全血和末梢全血模式≤15μl，预稀释模式≤20μl。

5.研究参数：≥10项。

6.检测项目：可同时检测25个项目，4个散点图，3个直方图。

7.操作方式：仪器主机大屏幕≥10.4吋触摸式操作，无需外接电脑。

8.检测模式：3种，静脉全血模式、末梢全血模式、预稀释模式。

9.测试速度：≥60个标本/小时。

10.显示类型：≥10.4吋彩色液晶显示屏，同屏显示全部参数。

11.重复性：WBC≤2.0%、RBC≤1.5%、HGB≤1.5%、MCV≤1.0%、PLT≤4.0%。

12.携带污染：WBC≤0.5%、RBC≤0.5%、HGB≤0.6%、PLT≤1.0%。

13.检测线性范围：WBC：0～400×109/L、RBC：0～8×1012/L、HGB：0～250g/L、HCT：0～67%。

PLT：0～5000×109/L。

14.电源要求：（100V～240V）允差±10% （50Hz/60Hz）±1Hz。

15.校准质控：提供原厂经CFDA注册的校准物和质控物，具有国际量值溯源体系，提供溯源性文件证明。

16.资格认证：制造厂家具有独立的企业血液标准化实验室“CNAS”认证证书。

17.仪器体积小巧，同类产品中最小的尺寸，长宽高仅320mm×400mm×410mm。

专机专用设备与耗材价值占比情况

开展一类项目：

全自动血液分析仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为8年，该设备主要用于开展血常规项目，每年开展治疗1000人次(年用量1000人份)，试剂耗材预算金额4.75元/人次（试剂耗材预算金额4750元/人份），设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：3.8万元/台。